Capteurs

Ce cours est destiné à donner un aperçu :

- des possibilités de mesure des grandeurs physiques ;

- des principales caractéristiques dont il faut tenir compte lors de l’utilisation d’un capteur.

## Position du problème

On désire mesurer une grandeur physique pour la traiter et l’exploiter en vue de commander des systèmes automatisés.

Pour cela on transforme la grandeur à mesurer, en un signal facilement exploitable : une tension ou un courant électriques, un mot binaire.

1. 	Définitions et caractéristiques générales

1.1	Définitions

Le mesurande m : 	grandeur physique objet de la mesure (température, pression, vitesse, …)

Capteur : 	dispositif qui soumis à l’action d’un mesurande, non électrique, présente en sortie une caractéristique électrique.

s = f(m)

La mesure de s doit permettre de connaître la valeur de m.

Pour faciliter l’exploitation de la réponse, on s’efforce de réaliser des capteurs dont la relation s=f(m) est linéaire. Dans ce cas s et m sont proportionnels.

| s=k´m | ou k est une constante. On parle aussi de sensibilité du capteur. Plus k est grand, plus le capteur est sensible. |
| --- | --- |

1.2	Nature du signal de sortie

Analogique :	- généralement électrique sous forme de tension ou de courant
- La grandeur du signal peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné.

L’information peut alors être :

continue  - on mesure le niveau (tension ou intensité)

temporelle  - on mesure la période ou la fréquence

Numérique :	- l’information est binaire.

L’information peut alors être :

Tout ou rien  - exemple de l’état d’une vanne ouverte ou fermée

train d’impulsions - on compte le nombre de train d’impulsions

numérique - il s’agit alors d’une grandeur analogique numérisée.

1.3	Capteurs passifs

Il s’agit d’impédances (très souvent des résistances) dont l’un des paramètres déterminants est sensible au mesurande.

| Mesurande | Caractéristique électrique sensible | Types de matériaux utilisés |
| --- | --- | --- |
| Température Très basse température | Résistivité Constante diélectrique | Métaux : platine, nickel, cuivre. Semi-conducteurs. Verres. |
| Flux lumineux | Résistivité | Semi-conducteurs. |
| Déformation | Résistivité Perméabilité magnétique | Alliages de nickel, silicium dopé. Alliage ferromagnétique. |
| Position (aimant) | Résistivité | Matériaux magnétorésistants : bismuth, antimoniure d’indium. |
| Humidité | Résistivité Constante diélectrique | Chlorure de lithium. Alumine ; polymères. |

1.4	Capteurs actifs

Ils fonctionnent en générateurs en convertissant la forme d’énergie propre au mesurande en énergie électrique.

| Mesurande | Effet utilisé | Grandeur de sortie |
| --- | --- | --- |
| Température | Thermoélectricité | Tension |
| Flux lumineux | Pyroélectricité Photoémission Effet photovoltaïque Effet photoélectromagnétique | Charge Courant Tension Tension |
| Force Pression Accélération | Piézoélectricité | Charge |
| Vitesse | Induction électromagnétique | Tension |
| Position (aimant) | Effet Hall | Tension |

1.5 Grandeurs d’influence

Un certain nombre de paramètres d’environnement peuvent modifier les caractéristiques d’un capteur et parasitent la relation s=f(m) :

- la température ambiante

- le champ magnétique

- l’humidité

- la tension d’alimentation

Il est impératif que ces grandeurs interviennent le moins possible sur le capteur.

1.6	Chaîne de mesure

C’est l’ensemble des traitements du signal issu du capteur qui va permettre l’interprétation ou l’affichage correct du mesurande.

chaîne de mesure simple

On parle aussi de conditionnement du signal

1.7 Transmetteur

Le transmetteur est un dispositif qui convertit le signal de sortie du capteur en un signal de mesure standardisé. Il fait le lien entre le capteur et le système de contrôle et de commande.

Ces principales fonctions sont :

- l ‘alimentation du capteur

- linéarisation du signal

- décalage du zéro

- mise à l’échelle (amplification)

1.8	Capteurs intégrés

Un tel capteur intègre sur le même substrat de silicium (donc dans un seul composant électronique) :

- le capteur

- le conditionnement du signal (le transmetteur)

Ce principe réduit l’encombrement de la chaîne de mesure, facilite la mise en œuvre du capteur et favorise la normalisation des capteurs.

1.9	Capteur intelligent

Avec le développement de la technologie LSI (large scale integration) et VLSI (very large scale integration), les capteurs peuvent être intégrés aux circuits de traitement du signal sur la même puce, pour réaliser l’ensemble des fonctions. On les appelle « capteurs intelligents ».

Il intègre :

- 	le capteur

- 	une conversion analogique numérique

- 	la chaîne de mesure et de traitement numérique du signal pilotée par un microprocesseur

- 	une mémoire

- 	une interface de communication numérique standardisée avec un calculateur ou ordinateur via un bus partagé entre plusieurs capteurs intelligents.

Ces capteurs intelligents peuvent ainsi, outre la prise du signal, assurer des fonctions multiples :

- 	amélioration du rapport signal/bruit par adaptation d’impédance et amplification ;

- 	prétraitement du signal, tel que compensation en température et en variation d’alimentation, remise à zéro automatique, filtrage de signaux parasites, corrections de non_linéarité ;

- 	traitement du signal, tel que codage et modulation des signaux de sortie, moyennage redondance pour acquérir le même signal avec plusieurs capteurs, alarmes intégrées pour signaler des défauts de fonctionnement des capteurs ;

- 	logique et décision ;

- 	réduction de consommation, par exemple en faisant travailler les capteurs en temps partagé ;

2.	Caractéristiques métrologiques

2.1 Les erreurs

Le capteur et toute la chaîne de traitement de la mesure introduisent des erreurs : bruit, décalage, référence, linéarité...

L’erreur globale de mesure ne peut être qu’estimée. Une conception rigoureuse de la chaîne de mesure permet de réduire les erreurs et donc l’incertitude sur le résultat.

On parle de : fidélité, justesse, précision, incertitude, linéarité.

2.2	Etalonnage

L’étalonnage permet d’ajuster et de déterminer, sous forme graphique ou algébrique, la relation entre le mesurande et la grandeur électrique de sortie. Très souvent l’étalonnage n’est valable que pour une seule situation d’utilisation du capteur.

2.3	Limites d’utilisation

Les contraintes mécaniques, thermiques ou électriques auxquelles un capteur est soumis entraînent, lorsque leurs niveaux dépassent des seuils définis, une modification des caractéristiques du capteur. Au-dessus d’un certain seuil, l’étalonnage n’est plus valable. Au-dessus d’un autre plus grand le capteur risque d’être détruit.

2.4	Sensibilité

Plus un capteur est sensible plus la mesure pourra être précise. C’est une caractéristique importante pour l’exploitation et l’interprétation des mesures.

2.5	Rapidité - Temps de réponse

La rapidité est la spécification d’un capteur qui permet d’apprécier de quelle façon la grandeur de sortie suit dans le temps les variations du mesurande.

2.6	Finesse

La présence du capteur peut perturber le phénomène physique mesuré.

La finesse est une spécification qui permet d’estimer l’influence de la présence du capteur et de ses liaisons sur la valeur du mesurande.  La finesse est d’autant plus grande que l’influence du capteur est faible.

Quelques capteurs

| - Capteurs de position et de déplacement Potentiomètre résistif Capteurs inductifs Capteurs capacitifs Capteurs de proximité - Capteurs de déformation, de force, de pesage, de couple Jauges d’extensiométrie Capteurs piézoélectriques - Capteurs tachymétriques (de vitesse) Génératrice à courant continu Capteur à reluctance variable Tachymètre optique - Capteurs de pression | - Capteurs d’humidité - Capteurs magnétiques - Capteurs de température Varistances Thermocouples Capteurs au silicium Thermistances CTN Thermistances CTP - Capteurs optiques Photorésistances (LDR) Phototransistors Photodiodes |
| --- | --- |

Source et extraits : 	les capteurs en instrumentation industrielle, Georges Asch et collaborateurs, édition Dunod, 1991.

Bibliographie

- Aspect et mise en oeuvre : Guide du technicien en électrotechnique - édition Hachette Technique.

- Théorie : Les capteurs en instrumentation industrielle - Georges Asch - éd. Dunod - 4e édition 1991.